成都市金牛区人民医院·四川省人民医院金牛医院

血透中心三折病床比价采购文件

(SBBJ2021Y051)

- 项目：三折病床加床垫8张、预算1.95万元。

- 二、资格条件：

- 具有独立承担民事责任的能力。 
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 
3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。 
4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 6、法律、行政法规规定的其他条件。

7、供应商除提供《营业执照》外，还须提供《医疗器械经营企业许可证》或备案文件，若涉及授权，还需提供相关授权书。

8、提供产品的《医疗器械注册证》及生产厂家的《医疗器械生产许可证》或备案文件。

- 9、本项目不接受联合体。

- 三、技术要求：

1、手摇式病床。

2、规格尺寸：2110×965×500±10mm。

3、床体采用内外防锈前处理工艺，采用环保材料表面静电喷涂，抗酸碱腐蚀。以臀板为基准折起角度，背板0-65°±5°,腿板0-35°±5°，脚框最大折起角≥120°。床面额定载荷≥135kg。四角设输液架插孔，孔内设定位卡槽。配置Ф125mm防缠绕静音脚轮，四轮带刹，床面离地高度为500±10mm。

4、背段升降采用双臂水平滑动转轴，双滑轮支撑，滑轮在背板轨道中运行。

5、摇杆采用钢制万向联轴节结构，具有双向过盈保护装置，摇把伸缩管采用铝型材，隐藏式设计，配防尘罩，ABS摇把可折叠。

6、金属折叠护栏，不少于六根S型金属护栏立柱，耐磨，不变形，可收缩平放，平放后护栏上主管低于床垫≥30mm，护栏安装座采用卡式结构，螺、销固定，护栏上方紧固件带胶盖密封保护，避免刮伤人体导致交叉感染。

7、床头、床尾挡板采用工程塑料一次性吹塑成型，壁厚≥4mm,单个床头挡板自重≥4kg。床头、床尾挡板中间装饰板采用对扣式防脱落结构，装饰板色彩可选，在装饰板上按我院要求激光打印我院LOGO及科室名称。床头锁紧采用自锁式挂榫锁紧方式，即可锁紧或拆卸，满足临床急救需求。采用自有设备、自有模具、自行加工生产。

8、床垫与床的各段匹配，床垫由30mm椰丝垫和50mm高弹海绵制作，外套防水帆布，带透气孔。防螨,防霉。

- 四、商务要求

- 1、提供具有国家医疗器械注册证及出厂合格证之全新原包装产品，保证产品质量。

- 2、仪器验收合格三月内故障达三次换新机，保修期从新机验收合格日计算。

- 3、保修及维修：除人为因素损坏外，至少保修一年，时间从验收合格签订验收合格报告之日起计算。保修期满，提供终身维修，不收取人工费及差旅费，只收取零件成本费。保修及维修响应时间4小时，24小时内解决问题（即医院停机时间不超过一天）。

4、交货时间：合同签订后30日内。

5、交货地点：送货到医院指定地点：血透中心。

6、安装调试：负责安装调试，不再另收费。

7、技术培训：负责进行操作、日常维护培训，不再另收费。

8、验收：甲、乙双方现场开箱，根据厂家提供的性能指标、国家有关规定、比价文件及合同约定逐项检验，双方认可签订结论为“验收合格”的验收报告为准。

9、付款方式：

①验收合格签订验收合格报告满十五天付90%。

②保修期满付10%。

现特邀潜在供应商参与比价，报价包括设备货款、包装、运输、保险、代理、安装、调试、检测、培训、系统集成费用、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务于零配件等所有其他有关各项的含税费用。

若你公司有意参与本次比价活动，并完全同意我院上述商务要求，请将比价资料一式三份(正本一份、副本两份）装订成册加盖公章密封后于2021年8月18日至8月20日（上午9:00-11:30，下午2:30-5:00）交到我院招标采购办公室（资料概不退回，请见谅），并对所提供证件及材料的真实性、合法性、有效性承担法律责任。

- 四、资料排列顺序

- 1、报价表

| - 序号 | - 名称 | - 生产厂家及规格型号（中文） | - 数量 | - 单价 - （万元） | - 总价 - （万元） | - 交货时间 | - 保修期 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 2、资格条件证明材料或承诺

- 3、产品注册证

- 4、厂家证照

- 5、供应商证照及简介

- 6、商务要求应答承诺

- 7、供应商法人对代表人的委托书（法人参加的不需要）及法人身份证复印件、被委托人的身份证复印件（加盖公司公章）。

- 8、产品配置、技术参数及性能介绍

- 9、技术响应表（偏离说明：响应、正偏、负偏）。

| - 序号 | - 比价文件要求 | - 响应产品技术参数 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

- 10、其他相关资料

- 五、成交原则：综合比较价格、技术参数、到货时间、保修期等因素确定供应商。

- 六、评议结果通知时间：另行通知。

- 七、评议地点：成都市金牛区人民医院。

联系人：姚老师   刘老师

电  话：028-62606914

成都市金牛区人民医院招标采购办公室

二○二一年八月十八日