成都市金牛区人民医院·四川省人民医院金牛医院

检验科全自动化学免疫分析系统比价采购文件

(SBBJ2021Y072)

- 项目：全自动化学免疫分析仪2台、预算4万元。

- 二、资格条件：

- 具有独立承担民事责任的能力。 
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 
3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。 
4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 6、法律、行政法规规定的其他条件。

7、供应商除提供《营业执照》外，还须提供《医疗器械经营企业许可证》或备案文件，若涉及授权，还需提供相关授权书。

8、提供产品的《医疗器械注册证》及生产厂家的《医疗器械生产许可证》或备案文件。

- 9、本项目不接受联合体。

- 三、技术要求：

（一）全自动发光免疫分析仪

1、检测项目：具有rT3、肿瘤标记物（Pro GRP、CA50,CA242）、传染病、肝纤维、骨代谢、贫血、PCT等检测。

2、全部检测项目要≥64项。

3、最大测试速度≥480T/H。

4、仪器测试原理：ALP标记的辉光型化学发光。

5、进样轨道：前置式轨道三线多通道，随时连续进样，支持自动重测，急诊插入。

6、进样仓容量：一次性最多可装载样本量≥300个

7、条码扫描：在仪器内部样本条码扫描需要内置标配。

8、样本针：具有钢针加样，具液面探测、随量跟踪、立体防撞、堵针检测、空吸检测功能。

9、样本针清洗方式：瀑布式真空气吸清洗。

10、样本针携带污染率<10PPM。

11、样本管规格：微量样本杯、原始采血管、塑料试管。

12、试剂位≥36个，2-8℃不间断冷藏。

13、具有液面探测、随量跟踪、立体防撞、气泡检测等功能。

14、一次性反应杯，一次性加载≥1200个。

15、混匀方式：非接触式偏心涡旋混匀。

16、生物防风险设置，可进行反应后物质固体和液体分离。

17、包含不仅限于三种测试模式（顺序模式、样本架号模式、条码模式）。

18、TSH满足功能灵敏度≤0.02mIU/mL，HIV可进行抗原抗体联合检测。

19、长期负责配送所需耗材，若是挂网产品，一律在“四川省药械集中采购及医药价格监管平台”中采购，成交价格不高于平台该产品历史最低价。

（二）全自动化学发光免疫分析仪

1、检测原理为微粒子化学发光原理，通过磁微粒包被的固相和吖啶酯标记的发光物，对来源于人体的血清和血浆、尿液等样本进行临床免疫项目的定性或定量检测。

2、检测项目包括传染病、甲功、心脑血管、激素、贫血、糖尿病检查项目等。

3、检测通量≥每小时200个测试；检测时间短，可在半小时之内出第一份结果，后续结果不低于20秒。

4、自动化操作，试剂、吸头、反应杯、激发液、预激发液等均支持在线添加。

5、具有灰区与超限样本自动重检功能，可实现原位样本自动稀释。

6、气动压力传感技术进行液面探测，可探测凝块与气泡。

7、可放置≥110个样本杯或试管，其中，急诊优先位≥10个；反应位≥120个。

8、试剂位≥50套，可支持50个项目同机检测；试剂仓具有冷藏功能，且有独立电源，当仪器关机时试剂仓仍可保持冷藏。

9、定标类型：2点定标。

10、激发液、预激发液为两瓶设计，使用完毕可自动切换，可随时补充，检测不间断。

11、反应杯最大装载量≥10盒（96/盒）。

12、加样吸头为一次性吸头，最大装载量＞900个。

13、中文操作界面，试剂耗材自动准备，随时定位所需查找的样本结果

- 可与医院LIS系统连接实现双通，进行样本的条码扫描识别或条码输入以及检验结果查看和报告发布。

- 15、长期负责配送所需耗材，若是挂网产品，一律在“四川省药械集中采购及医药价格监管平台”中采购，成交价格不高于平台该产品历史最低价。

- 四、商务要求

- 1、提供具有国家医疗器械注册证及出厂合格证之全新原包装产品，保证产品质量。

- 2、仪器验收合格三月内故障达三次换新机，保修期从新机验收合格日计算。

- 3、保修及维修：除人为因素损坏外，至少保修一年，时间从验收合格签订验收合格报告之日起计算。保修期满，提供终身维修，不收取人工费及差旅费，只收取零件成本费。保修及维修响应时间4小时，24小时内解决问题（即医院停机时间不超过一天）。

4、交货时间：合同签订后30日内。

5、交货地点：送货到医院指定地点：检验科。

6、安装调试：负责安装调试，不再另收费。

7、技术培训：负责进行操作、日常维护培训，不再另收费。

8、验收：甲、乙双方现场开箱，根据厂家提供的性能指标、国家有关规定、比价文件及合同约定逐项检验，双方认可签订结论为“验收合格”的验收报告为准。

9、付款方式：

①验收合格签订验收合格报告满十五天付90%。

②保修期满付10%。

现特邀潜在供应商参与比价，报价包括设备货款、包装、运输、保险、代理、安装、调试、检测、培训、系统集成费用、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务于零配件等所有其他有关各项的含税费用。

若你公司有意参与本次比价活动，并完全同意我院上述商务要求，请将比价资料一式三份(正本一份、副本两份）装订成册加盖公章密封后于2021年11月22日至11月24日（上午9:00-11:30，下午2:30-5:00）交到我院招标采购办公室（资料概不退回，请见谅），并对所提供证件及材料的真实性、合法性、有效性承担法律责任。

- 四、资料排列顺序

- 1、报价表

| - 序号 | - 名称 | - 生产厂家及规格型号（中文） | - 数量 | - 单价 - （万元） | - 总价 - （万元） | - 交货时间 | - 保修期 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 2、耗材报价表

| 序号 | 名称 | 生产厂家 | 规格 型号 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 3、资格条件证明材料或承诺

- 4、产品注册证

- 5、厂家证照

- 6、供应商证照及简介

- 7、商务要求应答承诺

- 8、供应商法人对代表人的委托书（法人参加的不需要）及法人身份证复印件、被委托人的身份证复印件（加盖公司公章）。

- 9、产品配置、技术参数及性能介绍

- 10、技术响应表（偏离说明：响应、正偏、负偏）。

| - 序号 | - 比价文件要求 | - 响应产品技术参数 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

- 11、其他相关资料

- 五、成交原则：综合比较设备价格、耗材价格、技术参数、到货时间、保修期等因素确定供应商。

- 六、评议结果通知时间：另行通知。

- 七、评议地点：成都市金牛区人民医院。

联系人：柯老师   姚老师

电  话：028-62606914

成都市金牛区人民医院招标采购办公室

二○二一年十一月二十二日