成都市金牛区人民医院·四川省人民医院金牛医院

肾内科心电监护仪比价采购文件

(SBBJ2022Y010)

- 一、项目：心电监护仪2台、预算1.6万元。

- 二、技术要求：

1、显示屏≥10.4吋，彩色高分辨率达≥800×600，8通道波形显示。

2、配锂电池，工作时间可达4小时；主机带电池重量≤4kg。

3、具备成人、小儿、新生儿三种病人配置，支持U盘导入导出配置。

4、可监测心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和体温等。

5、具备报警集中设置功能和Nurse Call报警功能。

6、至少具有1000小时趋势图表、1500个报警事件、1500组NIBP测量的数据存储和回顾功能,48小时全息波形回顾等功能。.

7、具有ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测。

- 资格条件：

- 具有独立承担民事责任的能力。 
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 
3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。 
4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 6、法律、行政法规规定的其他条件。

7、供应商除提供《营业执照》外，还须提供《医疗器械经营企业许可证》或备案文件，若涉及授权，还需提供相关授权书。

8、提供产品的《医疗器械注册证》及生产厂家的《医疗器械许可证》或备案文件。

- 9、本项目不接受联合体。

- 四、商务要求

- 1、提供具有国家医疗器械注册证及出厂合格证之全新原包装产品，保证产品质量。

- 2、仪器验收合格三月内故障达三次换新机，保修期从新机验收合格日计算。

- 3、保修及维修：除人为因素损坏外，至少保修一年，时间从验收合格签订验收合格报告之日起计算。保修期满，提供终身维修，不收取人工费及差旅费，只收取零件成本费。保修及维修响应时间4小时，24小时内解决问题（即医院停机时间不超过一天）。

4、交货时间：合同签订后30日内。

5、交货地点：送货到医院指定地点：肾内科。

6、安装调试：免费安装调试。

7、技术培训：免费进行操作、日常维护培训。

8、验收：甲、乙双方现场开箱，根据厂家提供的性能指标、国家有关规定、比价文件及合同约定逐项检验，双方认可签订结论为“验收合格”的验收报告为准。

9、付款方式：

①验收合格签订验收合格报告满十五天付90%。

②保修期满付10%。

现特邀潜在供应商参与比价，报价包括设备货款、包装、运输、保险、代理、安装、调试、检测、培训、系统集成费用、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务于零配件等所有其他有关各项的含税费用。

若你公司有意参与本次比价活动，并完全同意我院上述商务要求，请将比价资料一式三份(正本一份、副本两份）装订成册加盖公章密封后于2022年2月18日至2月22日（上午9:00-11:30，下午2:30-5:00）交到我院招标采购办公室（资料概不退回，请见谅），并对所提供证件及材料的真实性、合法性、有效性承担法律责任。

- 四、资料排列顺序

- 1、报价表

| - 序号 | - 名称 | - 生产厂家及规格型号（中文） | - 数量 | - 单价 - （万元） | - 总价 - （万元） | - 交货时间 | - 保修期 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 2、资格条件证明材料或承诺

- 3、产品注册证

- 4、厂家证照

- 5、投标公司证照及简介

- 6、商务要求应答承诺

- 7、参加公司法人对代表人的委托书（法人参加的不需要）及法人身份证复印件、被委托人的身份证复印件（加盖公司公章）。

- 8、产品配置、技术参数及性能介绍

- 9、技术响应表（偏离说明：响应、正偏、负偏）。

| - 序号 | - 比价文件要求 | - 响应产品技术参数 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

- 10、其他相关资料

- 五、成交原则：综合比较价格、技术参数、到货时间、保修期等因素确定供应商。

- 六、评议结果通知时间：另行通知。

- 七、评议地点：成都市金牛区人民医院。

联系人：柯老师   姚老师

电  话：028-62606914

成都市金牛区人民医院招标采购办公室

二○二二年二月十八日