成都市金牛区人民医院·四川省人民医院金牛医院

电子支气管镜维修(第二次)比价采购文件

（SBBJ2024L021)

- 一、项目名称：电子支气管镜维修1台，限高价25000元。

二、维修内容及要求

- 电子支气管镜维修服务及完成后的质量检测。生产厂家及设备型号：奥林巴斯医疗株式会社生产的电子支气管镜CV-170。故障现象：钳子管道漏水、锥形套老化、开关失灵、LG蛇管、UP线缆磨损，操作部、弯曲橡皮内进液（图像正常）。要求更换弯曲橡皮、先端组件、弯曲插入管组件、锥形套、开关盒、开关组件、密封圈、LG蛇管、UP电缆。

三、资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供《信用中国》政府采购严重违反失信行为记录名单截图）。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

7、具有有效期内营业执照、医疗器械经营备案凭证。

8、维修人员经过原厂培训，并提供有效的培训证书。

9、本项目不接受联合体。

四、商务要求：

- 若需实地考察，费用自理。

- 提供的配件及材料必须是全新的、未使用过的正品，并完全符合国家质量标准，并提供至少1年期质量保证。

- 维修过程应符合原厂家技术规范要求，维修完成后需经厂家或相关机构检测合格。

- 维修作业必需符合国家及行业相关规范，维修中的一切风险包括安全责任事故由供应商承担。

- 维修期间供应商须根据医院实际需求提供相同型号的备用品。

- 付款方式：维修完毕运行正常且经医院验收合格后15个工作日内支付全款。付款前乙方需向甲方提供全额合法含税发票，否则甲方有权拒绝支付而不承担任何违约责任。合同价款已包括但不限于材料费、人工费、运输、保险、税收、调试、检测等乙方为完成本合同约定义务所需的全部费用，甲方无需再额外支付费用。

若你公司有意参加本次采购活动，并完全同意我院上述商务要求，请按下列顺序准备比价资料一式三份（正本一份，附本二份）并加盖公章密封后于2024年4月24日至4月26日（上午9:00-11:30，下午2:30-5:00）将比价文件送交我院招标采购办公室（资料概不退回，请见谅），并对所提供证件及材料的真实性、合法性、有效性承担法律责任。

五、资料排列顺序

1、比价响应一览表，报价为最终用户总价，付款方式等内容，格式如下：

议标编号：SBBJ2024L021

| - 序号 | - 配件名称 | - 规格型号 | - 数量 | - 单价（元） | - 总价（万元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2、商务要求应答承诺

3、资格要求证明材料或承诺

4、供应商控股关系声明函

5、投标公司证照及简介

6、参加公司法人对代表人的委托书（法人参加的不需要）及法人身份证复印件、被委托人的身份证复印件（加盖公司公章）

7、服务内容响应表（含比价文件二项，偏离说明：响应、正偏、负偏），并按要求提供佐证资料。

| 序号 | 比价文件要求 | 响应产品技术参数 | 偏离说明 | 佐证资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

8、维修单位名册

9、其他相关资料

- 成交原则：综合考虑价格、服务内容、服务要求、完成时限、质保期等因素确定供应商。

七、评议结果通知时间：另行通知。

八、评议地点：成都市金牛区人民医院。

九、其他：公司领取了文件不参加的，请在评定前以书面形式通知我院。若该项目因不足三家而导致议标终止，对已领取了文件不参加，又未以书面形式通知医院的，将取消该公司重新参加该项目报价的资格，并6个月内不能再参加医院招标、议标、询价、比价等各种形式的购买活动。

成都市金牛区人民医院招标采购办公室

二○二四年四月二十三日