成都市金牛区人民医院·四川省人民医院金牛医院

胃肠镜维保服务单一来源采购文件

（SBDY2024L003）

- 项目概况：

奥林巴斯胃肠镜维保服务，服务期限1年，限高价19.8万元。

二、拟邀公司：具有奥林巴斯授权供应商。

三、服务内容：

1、生产厂家及设备型号：日本奥林巴斯株式会社生产的CF-H170I、CF-H170I、PCF-Q260JI、GIF-Q260J、GIF-XP170N、CF-H290I、GIF-HQ290、GIF-H260Z。

详细机身号见下表：

| 编号 | 型号 | 机身号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CF-H170I | 2721587 |
| 2 | CF-H170I | 2124230 |
| 3 | PCF-Q260JI | 2122087 |
| 4 | GIF-Q260J | 2927115 |
| 5 | GIF-XP170N | 2831658 |
| 6 | CF-H290I | 2944413 |
| 7 | GIF-HQ290 | 2165023 |
| 8 | GIF-H260Z | 2935700 |

2、数量及方式：

2.1 8根。

2.2 全保（包含胃肠镜全套所有零配件）

★3、维保服务入场，检修服务内容中所列设备，排除已存在故障隐患的老化部件并统一更换新零配件。

★4、根据医院实际要求进行设备维护保养

4.1每年至少四次按照设备使用说明书要求进行设备维护保养。包括但不限于：设备的安全检查、设备除尘保养、性能测试及校准、运行状态检查等。

4.2维保年度内至少保障1次全面维护（至少包含漏水检查、外观检查、功能检查等）。

4.3每月至少一次巡检（至少包含设备状态检测、现场排查故障、处理临床反馈问题、针对维修以及现场发现问题进行改善沟通），按医院要求提供每年的详细服务报告并装订成册。

★5、参照质量控制相关的规范与标准，提供预防性维护，并提供质控记录。

6、设备故障后24小时内提供同型号备用设备，并在收到故障设备后，10个工作日内完成故障机修复，保证年使用率达到100%。

7、不限次数的应急故障维修。接到报修电话后，工程师在1小时内响应，提供电话、网络等技术支持。如以上技术支持无法解决设备故障，2小时内到达现场维修设备。若设备需送厂维修的，供应商需在24小时内提供备用品。

8、维保期内需要的所有耗材和配件均由供应商提供，且不再单独收取费用。

9、根据医院需要，供应商能无偿提供现场保障服务。

10、在维保期内，供应商根据医院的需求，就本维保服务设备清单中所列设备的使用、清洗和保养等方法提供免费且不限次数的院内培训。

四、资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供《信用中国》政府采购严重违反失信行为记录名单截图）。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

7、供应商除提供《营业执照》外，还须提供《医疗器械经营企业许可证》或备案文件，若涉及授权，还需提供相关授权书。

8、本项目不接受联合体。

- 五、商务要求：

- 工程师具备生产厂家认证的技术服务证明文件。

- 在维保期内，服务所发生的人工和差旅费用均由供应商承担。

- 供应商提供的设备及材料必须是原厂原装全新零配件（提供报关单），并完全符合国家质量标准。

- 供应商维保作业必需符合国家及行业相关规范，维保作业中的一切风险包括安全责任事故由供应商自行承担。

- 提供近两年内成都市3家三甲医院同类型产品维保合同。

- 付款方式：

- 5.1服务年度开始预付该年度应付款的50%，年末根据考核情况支付该年度应付款剩余部分。

| 年度考核总分 | 剩余应支付部分 |
| --- | --- |
| 108分及以上 | 50% |
| 90分及以上，108分以下 | 48% |
| 80分及以上，90分以下 | 45% |
| 70分及以上，80分以下 | 40% |
| 60分及以上，70分以下 | 30% |
| 60分以下 | 25% |

5.2合同签订生效后7个工作日内凭有效发票支付预付部分，年度维护服务结束后10个工作日内凭考核情况及有效凭证支付剩余部分。每次付款前供应商需向医院出具等额合法含税的发票，否则医院有权拒绝支付。

5.3考核办法：每月由医院医学装备部和消化内分泌科对维保服务效果进行考核，10分/月，每年总分120分，分数达到108分，考核合格。

若有意参加本次采购活动，并完全同意我院上述商务要求，请按下列顺序准备响应文件资料一式三份（正本一份，附本二份）并加盖公章密封后于2024年5月14日至5月16日（上午9:00-11:30，下午2:30-5:00）将响应文件送交我院招标采购办公室（资料概不退回，请见谅），并对所提供证件及材料的真实性、合法性、有效性承担法律责任。

六、资料排列顺序

1、报价表，格式如下：

单一来源采购编号：SBDY2024L003

| 序号 | 项目名称 | 维保内容 | 总价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2、商务要求应答承诺

3、资格要求证明材料或承诺

4、供应商控股关系声明函

5、公司证照及简介

6、公司法人对代表人的委托书（法人参加的不需要）及法人身份证复印件、被委托人的身份证复印件（加盖公司公章）

7、服务内容响应表（含议标文件三项，偏离说明：响应、正偏、负偏），并按要求提供佐证资料。

| 序号 | 采购文件要求 | 服务响应 | 偏离说明 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

8、其他相关资料

七、谈判及评审时间：年月日（特殊情况另行通知）。

八、评审地点：成都市金牛区人民医院。

成都市金牛区人民医院招标采购办公室

二○二四年五月十三日