成都市金牛区人民医院·四川省人民医院金牛医院

全院新增隔帘、输液天轨安装比价采购文件

（SBBJ2025L026）

一、项目概况：

- 全院隔帘、输液天轨安装，预算2.1万元。

二、项目内容及要求

1、材料要求：

1.1医用隔帘布:

1.1.1.成分：100%聚酯纤维；

1.1.2.单位面积克重（g/㎡）：≥225

1.1.3.可分解致癌芳香胺染料：禁用；甲醛含量（mg/kg）：≤75；

1.1.4. 阻燃标准：B1级别

续燃时间：直向≤5S,横向≤5S；

阴燃时间：直向≤15S,横向≤15S；

损毁长度：直向≤150mm，横向≤150mm；

1.1.5.PH值：4.0-9.0； 异味：无异味 符合GB18401《国家纺织产品基本安全规范》标准

1.1.6.色牢度：

耐水色牢度（背光面）：变色、沾色≥4 级；

耐光色牢度（迎光面无孔部分）：＞5 级；

耐酸斑色牢度（背光面无孔部分）：≥3 级；

1.1.7.起毛起球：≥4级；

1.1.8.抗静电（电荷面密度）（ｕC/㎡）：≤15.0；

1.1.9.抗紫外线：T(UVA)平均值＜5.5 %，UPF＞50；

1.1.10.重金属含量（mg/kg）：镉≤0.1，钴≤1.0，镍≤1.0，  铬（六价）≤0.5，砷≤0.2，汞≤0.02，铅≤0.2；

1.1.11.水洗尺寸变化率（%）：-3.0 ～ +3.0；

干洗尺寸变化率（%）：-3.0 ～ +3.0；

1.1.12.顶破强力（N）【无孔部分】：≥1700；断裂强力（N）【无孔部分】：直向≥430，横向≥1000；撕破强力（N）【无孔部分】：直向≥20，横向≥10。

2、隔帘辅料（布带）：

2.1.成分：100%聚酯纤维；

2.2.甲醛含量（mg/kg）：≤300；异味：无异味；

2.3.可分解致癌芳香胺染料：禁用，符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全规范》标准；致癌染料：禁用；

2.4.致敏染料（mg/kg）：≤0.5；

2.5.干洗尺寸变化率（％）：-3.0～+3.0；

2.6.防紫外线性能：T(UVA)平均值＜5%，UPF＞50；

2.7.断裂强力（N）：老化前≥1600，老化后≥1500；

3、铝合金隔帘轨道：

3.1.轨道采用铝合金材质

3.2.轨道尺寸：宽度≥22mm，高度≥22mm，厚度≥1.0mm

3.3.轨道型材角度偏差±1.0度，弯曲度任意300mm。

3.4.维氏硬度：≥58，韦氏硬度≥8。

3.5.抗拉强度：≥160 N/ mm²。

3.6.规定非比例延伸强度:≥110 N/ mm²。

3.7.断后伸长率：≥8%。

4、铝合金输液天轨：

4.1.轨道采用铝合金材质

4.2.抗拉强度：≥160 N/ mm²。

4.3.滑车：工程塑料注压成型。在轨道上任意移动，负重后自行锁定

5、铝合金输液杆：材质为304不锈钢。

6、制作要求：

6.1医用隔帘制作样式为：韩式，布帘侧包边宽度3cm，底边包边宽度8cm

6.2隔帘褶皱比例为1:1.5；

6.3隔帘布颜色要求：供应商生产制作前提供色样卡图片供采购人选择。

7、工艺要求

7.1加工、安装工艺要求：满足招标文件要求及符合行业或产品安装规范。

7.2颜色：蓝色系（中标人提供多种颜色供采购人选择）。隔帘折叠比1：1.5。褶皱宽度一致、间距一致、大小一致，左右卷边、上下卷边均匀无线头。隔帘离地高度为 30㎝-40㎝。

7.3弯曲轨安装码间距≤0.5 米，螺丝钉为镀锌防锈螺丝。螺丝钉长度为4㎝以上。

7.4隔帘轨道、输液轨道固定方式：石膏板上用木板加固。

7.5弯曲轨滑轮：采用 POM 树脂精密滚轮。

7.6隔帘：聚酯纤维面料，蓝色系，上部带透气网孔。

- 8、明细清单：

| 科室 | 新增隔帘数量（套） | 隔帘成品宽度（米） | 布料用量（米）（褶皱比例1.5） | 隔帘轨道宽度（米） | 1.5m输液天轨（套）（含吊杆） | 4m输液天轨（套）（含吊杆） | 拆装隔帘、天轨数量（套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泌尿、肛肠外科 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 |  |  | 隔帘轨道4米、输液轨道1.5米 |
| 肝胆、胃肠外科 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 |  |  | 同上 |
| 心血管内科、老年病科 | 6 | 24 | 36 | 24 | 1 |  |  | 同上 |
| 肾内科、风湿免疫科 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 |  |  | 同上 |
| 综合康复病区、军休干部健康管理服务区 | 24 | 144 | 216 | 144 |  | 12 | 12 | 隔帘轨道6米、输液轨道4米 |
| 中医科 | 1 | 3.3 | 4.95 | 3.3 |  |  |  | 隔帘轨道3.3米 |
| 门诊内科 | 2 | 5.8 | 8.7 | 5.8 |  |  |  | 隔帘轨道内5诊室2.5米，内6诊室3.3米 |
| 门诊外科 | 2 | 2.4 | 3.6 | 2.4 |  |  |  | 隔帘轨道外8、15诊室分别1.2米 |
| 特需门诊 | 3 | 9.1 | 13.65 | 9.1 |  |  |  | 隔帘轨道特4、5诊室分别3.3米，特2诊室2.5米 |
| 医学影像中心 | 3 | 8.4 | 12.6 | 8.4 |  |  |  | B超、CT1、CT2，尺寸隔帘轨道2.8米 |
| 数量合计 | 44 | 209 | 313.5 | 209 | 4 | 12 | 12 | 含税、材料及辅材、五金配件、施工机具、运输、措施、规费、人工、建渣清运（运出院外）、现场成品保护等费用 |

9、定稿及安装

- 9.1正式安装前，供应商向工程现场提供正式的窗帘制作安装大样图，供应商审批后，该大样图可作为窗帘安装技术标准依据。

- 9.2供应商以候选样品为依据，应于正式安装前向现场医院提供一套窗帘样板(窗帘、其它配件)，医院复核确认后给予封样，依此作为供货进场对照验收之依据。

三、资格要求：

- 1、具有独立承担民事责任的能力。

- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

- 4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供《信用中国》或《政府采购网》失信名单截图）。

- 6、具有销售、安装窗帘的相关资质。

- 7、法律、行政法规规定的其他条件。

- 8、本项目不接受联合体。

四、商务要求

1、提供的产品及材料必须是原厂生产的、全新的、未使用过的正品，并完全符合国家质量标准。

2、施工作业必需符合国家及行业相关规范，施工中的一切风险包括安全责任事故由供应商承担。

3、合同签订后30天内完工。

4、质保期:3年。

5、付款方式：以实际安装量×单价结算,结算金额不得超过总报价。验收合格签订验收合格报告后30个工作日内付全款。付款前供应商需向医院提供全额合法含税发票。合同价款已包括但不限于材料费、人工费、运输、保险、税收、调试、制作等供应商为完成本合同约定义务所需的全部费用，医院无需再额外支付费用。

若你公司有意参加本次采购活动，并完全同意我院上述商务要求，请按下列顺序准备议标资料一式三份（正本一份，附本二份）并加盖公章密封后于2025年6月26日至6月30日（上午9:00-11:30，下午2:30-5:00）将议标文件送交我院招标采购办公室（资料概不退回，请见谅），并对所提供证件及材料的真实性、合法性、有效性承担法律责任。

- 五、资料排列顺序

1、议标响应一览表，报价为最终用户总价，格式如下：

议标编号：SBBJ2025L026

| - 序号 | - 项目名称 | - 服务内容 | - 总价（万元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2、商务要求应答承诺

3、资格要求证明材料或承诺

4、供应商控股关系声明函

5、投标公司证照及简介

6、参加公司法人对代表人的委托书（法人参加的不需要）及法人身份证复印件、被委托人的身份证复印件（加盖公司公章）

7、服务内容响应表（针对文件响应，偏离说明：响应、正偏、负偏），并按要求提供佐证资料。

| 序号 | 议标文件要求 | 响应产品技术参数 | 偏离说明 | 佐证资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

8、业绩单位名册及合同/成交通知书

9、其他相关资料

六、成交原则：综合考虑价格、服务内容及要求、完成时限、质保期等因素确定供应商。

七、评议结果通知时间：另行通知。

八、评议地点：成都市金牛区人民医院。

九、其他：公司领取了文件不参加的，请在评定前以书面形式通知我院。若该项目因不足三家而导致议标终止，对已领取了文件不参加，又未以书面形式通知医院的，将取消该公司重新参加该项目报价的资格，并6个月内不能再参加医院招标、议标、询价、比价等各种形式的购买活动。

成都市金牛区人民医院招标采购办公室

二○二五年六月二十五日